МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА»

Факультет химической технологии и экологии

Кафедра аналитической химии

РЕФЕРАТ

по дисциплине «Аналитическая химия»

на тему:

«Имитированная дистилляция тяжёлых

нефтяных остатков»

Выполнил:

студент группы _______

______________________

Проверил:

______________________

______________________

Москва, 2026

Содержание

Введение	3

1 Тяжёлые нефтяные остатки как объект анализа	4

2 Принцип имитированной дистилляции	6

2.1 Теоретические основы метода	6

2.2 Аппаратурное оформление	7

2.3 Калибровка и расчёт результатов	8

3 Стандарты имитированной дистилляции для тяжёлых остатков	9

3.1 ASTM D6352 и ГОСТ Р 56720	9

3.2 ASTM D7169 — высокотемпературный метод	10

3.3 EN 15199-3 и EN 15199-4	11

3.4 Сравнение методов	12

4 Подготовка образца и особенности анализа	13

Заключение	14

Список литературы	15

Введение

Тяжёлые нефтяные остатки — мазут, вакуумный газойль, гудрон, нефтяные битумы и кокс — составляют значительную часть продуктов переработки нефти. Углубление переработки нефти и переход к более тяжёлому сырью делают задачу точного аналитического контроля этих продуктов всё более актуальной. Ключевой характеристикой нефтяных остатков является фракционный состав — распределение компонентов по температурам кипения, или кривая истинных температур кипения (ИТК). Именно кривая ИТК определяет выход фракций при переработке, режимы работы вакуумной колонны, пригодность сырья для процессов каталитического крекинга и гидрокрекинга.

Традиционный метод определения ИТК — лабораторная разгонка на аппарате АРН-2 (ГОСТ 11011) или по ASTM D2892 — требует многочасового анализа, значительного расхода образца (500–1000 мл) и специализированного оборудования. Для тяжёлых высококипящих фракций (выше 500–600 °C) традиционная разгонка практически невозможна из-за термического крекинга образца ещё в процессе анализа.

Метод имитированной дистилляции (SimDis — Simulated Distillation) — газохроматографический метод, позволяющий воспроизвести кривую ИТК за время 15–60 минут при расходе образца в десятки–сотни раз меньшем по сравнению с физической разгонкой. Высокотемпературные варианты метода — ASTM D7169 и EN 15199-3 — расширяют диапазон определения до C120 и температур выше 720 °C, что принципиально невозможно при классической разгонке [1, С.1].

Цель работы — рассмотреть принципы и стандарты метода имитированной дистилляции применительно к тяжёлым нефтяным остаткам, сравнить основные методики и охарактеризовать особенности подготовки и анализа вязких высококипящих образцов.

1 Тяжёлые нефтяные остатки как объект анализа

К тяжёлым нефтяным остаткам относят продукты атмосферной и вакуумной перегонки нефти, а также остатки вторичных процессов переработки, не перегоняющиеся или выкипающие при температуре выше 350–400 °C при атмосферном давлении. Основные представители этого класса:

— Мазут — остаток атмосферной перегонки нефти с температурой начала кипения выше 350 °C. Плотность достигает 900–1000 кг/м³. Применяется как котельное топливо или сырьё для вакуумной перегонки.

— Вакуумный газойль (ВГО) — фракция вакуумной перегонки мазута с интервалом кипения 350–500 °C; основное сырьё для каталитического крекинга и гидрокрекинга.

— Гудрон — остаток вакуумной перегонки мазута; температура кипения выше 500 °C. Из гудрона производят битумы, кокс, остаточные масла. Содержит максимальную концентрацию смол, асфальтенов и тяжёлых металлов (Ni, V, Fe).

— Нефтяной битум — продукт окисления гудрона или деасфальтизации; используется в дорожном строительстве и кровельной промышленности.

— Тяжёлый крекинг-остаток (кларифицированное масло, слоп-вакс) — вторичные тяжёлые остатки процессов каталитического крекинга.

Таблица 1

Характеристики основных тяжёлых нефтяных остатков

| Продукт | Т кипения, °C | Число атомов С | Метод SimDis |
| --- | --- | --- | --- |
| Мазут | > 350 | C20–C60 | D2887 / D6352 |
| Вакуумный газойль | 350–500 | C20–C40 | D6352 / D7169 |
| Гудрон | > 500 | C40–C120+ | D7169 / EN 15199-3 |
| Нефтяной битум | > 500 | C40–C120+ | D7169 / EN 15199-4 |

Главная аналитическая сложность при работе с тяжёлыми остатками — их исключительно широкий диапазон молекулярных масс и температур кипения. Гудрон, например, содержит компоненты с числом атомов углерода от C20 до C120 и выше. Асфальтены — высокомолекулярная полиароматическая фракция — вовсе не имеют чётко определённой температуры кипения и разлагаются при нагреве.

Для классической разгонки по ГОСТ 11011 (аналог ASTM D2892) доступны только компоненты, выкипающие до 565 °C (атмосферный эквивалент); остаток, не поддавшийся разгонке, составляет для тяжёлых нефтей 30–60 % масс. Именно этот «мёртвый» остаток и составляет главный предмет высокотемпературной имитированной дистилляции [2, С.7].

2 Принцип имитированной дистилляции

2.1 Теоретические основы метода

Имитированная дистилляция (ИД) основана на фундаментальном свойстве газо-жидкостной хроматографии на неполярных неподвижных фазах: для углеводородов времена удерживания на таких колонках практически линейно зависят от нормированных температур кипения соединений при одних и тех же условиях программирования температуры. Этот принцип был впервые обоснован Грином и Шарма (ASTM, 1968), а первый стандарт ASTM D2887 появился в 1973 году.

Физический смысл метода состоит в следующем: компоненты нефтяной смеси, разделяясь на хроматографической колонке с неполярной фазой (полидиметилсилоксан), элюируются строго в порядке возрастания их нормальных температур кипения. Калибровочная зависимость — соответствие между временем удерживания и температурой кипения — устанавливается по смеси н-парафинов с известными температурами кипения (C5–C44 и выше, в зависимости от стандарта). Накопленная площадь пиков пробы пересчитывается в долю отгона при каждой температуре, что и даёт кривую ИТК [3, С.8].

Важнейшее ограничение метода: он основан на разделении в порядке температур кипения, которое строго выполняется только для нормальных парафинов. Ароматические соединения, нафтены и гетероатомные компоненты могут элюироваться не строго в соответствии со своими истинными температурами кипения — особенно в области тяжёлых фракций. Тем не менее для практических целей нефтепереработки погрешность метода признана приемлемой и стандартизованной.

2.2 Аппаратурное оформление

Хроматографическая система для имитированной дистилляции тяжёлых остатков включает несколько ключевых элементов, специфика которых отличается от обычного аналитического хроматографа.

Колонка. Для стандартных методов (ASTM D2887, ГОСТ Р 56720, D6352) применяют короткие капиллярные колонки с неполярной фазой полидиметилсилоксан: длина 5–10 м, внутренний диаметр 0,53 мм, толщина плёнки фазы 0,09–0,17 мкм. Короткая колонка обеспечивает быстрый анализ (15–30 мин) при умеренном разрешении — достаточном для задач фракционного анализа, но не для разделения индивидуальных компонентов.

Для высокотемпературных методов (ASTM D7169, EN 15199-3) используют специальные термостабильные колонки (DB-ht SimDis, MXT-1HT SimDis, ZB-1XT SimDis): длина 3–5 м, диаметр 0,53 мм, фаза — высокотемпературный диметилполисилоксан, выдерживающий нагрев до 430–450 °C без деструкции. Именно стабильность неподвижной фазы при высоких температурах является ключевым требованием к колонке [4, С.1].

Термостат колонок. Программирование температуры от 35–50 °C (для удержания лёгкой части) до 430–450 °C со скоростью 5–15 °C/мин. При таком диапазоне температур к точности и воспроизводимости программирования предъявляются очень высокие требования — отклонение температурной программы непосредственно сказывается на точности определения кривой ИТК.

Детектор. Во всех методах применяется пламенно-ионизационный детектор (ПИД) с рабочей температурой не ниже 450 °C (для высокотемпературного варианта). ПИД обеспечивает универсальное детектирование углеводородов с широким линейным диапазоном. Температура детектора должна быть выше максимальной температуры термостата колонок для предотвращения конденсации тяжёлых компонентов в детекторе.

Устройство ввода пробы. Для тяжёлых вязких образцов (гудрон, битум) применяют ввод «на колонку» (on-column injection) или испаритель с разделением потока (split/splitless) при температуре 380–450 °C. Ввод горячего образца критически важен: преждевременное охлаждение приводит к осаждению тяжёлых компонентов в испарителе и их потере.

2.3 Калибровка и расчёт результатов

Калибровочную зависимость «время удерживания — температура кипения» строят по смеси н-парафинов от C5 до C40 (для D2887), от C10 до C44 (для D6352), от C10 до C100 (для D7169). Для высокотемпературных методов дополнительно используют синтетические парафиновые воски — Polywax 655 и Polywax 1000 — эквивалентные смеси н-парафинов C20–C100 и C20–C120 соответственно. Калибровочную смесь растворяют в сероуглероде (CS₂) с концентрацией около 0,5–2 % масс. [5, С.1].

Алгоритм расчёта кривой ИТК: хроматограмма пробы разбивается на временны́е срезы, соответствующие интервалам 0,5 % масс. выхода. Для каждого среза накопленная площадь под хроматограммой пересчитывается в долю отгона (% масс.), а время — в температуру кипения по калибровке. В результате формируется таблица «доля отгона — температура кипения», являющаяся кривой ИТК. Все расчёты выполняет специализированное программное обеспечение (SimDis Software).

Начальная и конечная температуры кипения определяются особо: за начало кипения принимается температура, соответствующая 0,5 % накопленной площади; за конец кипения — температура, при которой накопленная площадь достигает 99,5 %. Остаток (не элюировавшие компоненты) — разность между суммарной площадью пробы и площадью до конечной температуры колонки.

3 Стандарты имитированной дистилляции для тяжёлых остатков

3.1 ASTM D6352 и ГОСТ Р 56720

Стандарт ASTM D6352 «Standard Test Method for Boiling Range Distribution of Petroleum Distillates in Boiling Range from 174 to 700 °C by Gas Chromatography» разработан специально для высококипящих нефтепродуктов: масляных погонов, вакуумного газойля, тяжёлого газойля и мазута. Диапазон определяемых температур кипения — от 174 до 700 °C (эквивалент до C44–C50), что перекрывает основную часть интервала кипения мазута и вакуумного газойля [6].

Метод аналогичен ASTM D2887, но оптимизирован для тяжёлых фракций: более медленное программирование температуры (10 °C/мин), специальные условия калибровки по н-парафинам C10–C44, более строгие требования к остаткам хвостовой части хроматограммы. Применяют капиллярные колонки длиной 5–10 м на основе неполярного полисилоксана.

Российский аналог — ГОСТ Р 56720-2015 «Нефтепродукты и конденсат газовый стабильный. Определение фракционного состава методом газовой хроматографии» — охватывает аналогичный диапазон (эквивалент до C44). Стандарт применяется для нефти, мазута, вакуумного газойля на нефтеперерабатывающих заводах России. Калибровку проверяют по стандартному образцу (эталонный нефтепродукт с паспортными значениями ИТК), допустимое отклонение от паспортных значений не должно превышать воспроизводимости по таблице стандарта [7, С.1].

3.2 ASTM D7169 — высокотемпературный метод

Стандарт ASTM D7169 «Standard Test Method for Boiling Point Distribution of Samples with Residues Such as Crude Oils and Atmospheric and Vacuum Residues by High Temperature Gas Chromatography» является ключевым методом имитированной дистилляции для тяжёлых нефтяных остатков. Область применения — сырые нефти, атмосферные и вакуумные остатки с конечной температурой кипения (КТК) выше 720 °C. Диапазон определения: от C10 до C100 (и выше при использовании колонок нового поколения, до C120) [8, С.1].

Ключевая особенность ASTM D7169 — двухприборная схема анализа. Полный анализ нефти или тяжёлого остатка выполняется на двух хроматографах, работающих параллельно:

— Первый хроматограф с длинной капиллярной колонкой (100 м × 0,25 мм, фаза DB-1 или аналогичная) при температуре до 150–200 °C анализирует лёгкую часть (C1–C10, до 200 °C). Это даёт подробное разделение лёгких компонентов.

— Второй хроматограф с короткой высокотемпературной колонкой (5 м × 0,53 мм, фаза MXT-1HT SimDis или ZB-1XT SimDis) при температуре до 430–450 °C анализирует тяжёлую часть (C10–C100+, 200–720 °C).

Специализированное программное обеспечение объединяет результаты обоих анализов в единую кривую ИТК в диапазоне C1–C100+. Именно такой подход позволяет получить полную картину фракционного состава — от лёгкого конца нефти до тяжёлых компонентов гудрона.

Требования к системе по ASTM D7169 весьма жёсткие: разрешение между пиками C50 и C52 должно быть в диапазоне 1,8–4,0; асимметрия пиков C12–C24 — в диапазоне 0,8–1,2. Калибровку проводят по смеси н-парафинов C10–C44 (стандарт D2887) в сочетании с раствором Polywax 655 или Polywax 1000 в CS₂ (концентрация 0,5 % масс.). Метод D7169 является арбитражным среди газохроматографических методов определения ИТК для сырых нефтей и тяжёлых остатков [9, С.1].

3.3 EN 15199-3 и EN 15199-4

Европейские стандарты EN 15199-3 «Нефтепродукты. Определение фракционного состава методом высокотемпературной газовой хроматографии. Часть 3. Сырая нефть» и EN 15199-4 «Часть 4. Остатки» во многом аналогичны ASTM D7169, но имеют ряд отличий в требованиях к оборудованию и расчётам. Диапазон определяемых компонентов по EN 15199-3/4 — от C10 до C120 и выше, что превышает диапазон ASTM D7169 (до C100). Это достигается применением колонок с ещё более высокой термостабильностью (колонки типа MXT-1HT до 480 °C) [10].

Существенным достоинством серии EN 15199 является явно прописанная процедура построения комбинированной кривой ИТК от C1 до C120+ путём объединения результатов двух хроматографических анализов. Кроме того, стандарт регламентирует порядок обращения с «необлётным» (неэлюировавшим) остатком — компонентами, температура кипения которых превышает максимальную температуру термостата хроматографа.

3.4 Сравнение методов

Таблица 2

Сравнение стандартов имитированной дистилляции для тяжёлых остатков

| Стандарт | Диапазон, °C | До C-числа | Объект анализа | Особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASTM D2887 | до 538 | C44 | Дизель, масла | Насадочная / капил. колонка |
| D6352 / ГОСТ Р 56720 | 174–700 | C50 | Мазут, ВГО | Оптимиз. для тяжёлых фракций |
| ASTM D7169 | до 720+ | C100 | Нефть, гудрон, битум | 2 прибора, HT-колонка, 430 °C |
| EN 15199-3/4 | до 750+ | C120 | Нефть, остатки | 2 прибора, HT до 480 °C |

Из таблицы видно, что выбор стандарта определяется прежде всего конечной температурой кипения анализируемого продукта. Для вакуумного газойля и мазута достаточно методов D6352 или ГОСТ Р 56720; для гудрона и битума необходим высокотемпературный ASTM D7169 или EN 15199-3/4. Метод D7169 принят в России наряду с отечественным ГОСТ Р 54291 (аналог D5307) [11, С.1].

4 Подготовка образца и особенности анализа

Подготовка образца тяжёлых нефтяных остатков — наиболее ответственный и специфический этап имитированной дистилляции. В отличие от бензинов или дизельного топлива, вязкие полутвёрдые образцы (гудрон, битум) требуют специальной пробоподготовки для обеспечения однородного ввода в хроматограф.

Растворитель. Стандартным растворителем для имитированной дистилляции является сероуглерод (CS₂). Он выбран по двум причинам: во-первых, сероуглерод практически не регистрируется ПИД (поскольку не содержит связей C–H в органических соединениях); во-вторых, он хорошо растворяет тяжёлые углеводороды, в том числе смолистые фракции. Типичная концентрация пробы в CS₂ — 0,1–2 % масс. для тяжёлых остатков, 1–5 % масс. для мазута.

Приготовление раствора. Тяжёлый образец (гудрон, битум) предварительно нагревают до 80–100 °C для разжижения, затем взвешивают навеску 0,1–0,5 г и растворяют в CS₂ при слабом нагреве и перемешивании. При наличии нерастворимых в CS₂ асфальтенов или механических примесей раствор фильтруют (фильтр 0,2–0,45 мкм). Нерастворимый остаток фиксируют и учитывают при расчёте как «необлётный» остаток [12, С.1].

Ввод пробы. Для высокотемпературных методов (ASTM D7169) критически важен режим ввода «на колонку» (on-column injection): раствор пробы подаётся непосредственно в начало колонки, минуя испаритель. Это исключает потери тяжёлых компонентов на горячих стенках испарителя и обеспечивает количественный перенос пробы. Объём ввода: 0,5–2 мкл раствора с концентрацией 0,5 % масс.

Программирование температуры термостата. Типичная программа для ASTM D7169 (тяжёлая часть): начальная температура 40 °C (изотерма 1 мин) → подъём со скоростью 10 °C/мин → конечная температура 430 °C (изотерма 10 мин). Финальная изотерма необходима для элюирования наиболее тяжёлых компонентов и «выжигания» колонки перед следующим анализом.

Особые требования к «выжиганию» колонки. После каждого анализа тяжёлого образца проводят «выжигание» (bake-out) — длительную изотерму при максимальной температуре (430–450 °C) в течение 5–15 мин с одновременной продувкой газом-носителем. Это необходимо для удаления остатков тяжёлых компонентов предыдущей пробы и стабилизации базовой линии перед следующим анализом.

Загрязнение и деградация колонки. Многократные анализы тяжёлых остатков с высоким содержанием асфальтенов и металлоорганических соединений (Ni, V) постепенно деградируют неподвижную фазу колонки и загрязняют ввод. Признаки деградации: смещение времён удерживания калибровочных н-парафинов, снижение разрешения, рост базовой линии. Ресурс высокотемпературных колонок при регулярной работе с гудроном и битумом обычно составляет 50–150 анализов.

Контроль качества анализа. Перед каждой серией анализов и после неё обязательно выполняют контрольный анализ стандартного образца (Reference Oil 5010 для ASTM D7169 или отраслевой стандартный образец). Допустимое отклонение результатов для выбранных контрольных точек ИТК не должно превышать воспроизводимости метода, составляющей обычно ±10–15 °C для тяжёлых фракций (> 500 °C) [13].

Заключение

Имитированная дистилляция является незаменимым инструментом аналитического контроля тяжёлых нефтяных остатков. Она позволяет быстро (15–60 мин) получить кривую истинных температур кипения в диапазоне, принципиально недостижимом классическими методами физической разгонки — вплоть до C120 и температур кипения выше 720 °C.

Тяжёлые нефтяные остатки — мазут, вакуумный газойль, гудрон и битум — различаются по диапазону кипения и требуют применения разных стандартов ИД. Для мазута и вакуумного газойля достаточно методов ASTM D6352 или ГОСТ Р 56720 (до C44–C50). Для гудрона и битума необходимы высокотемпературные методы ASTM D7169 (до C100) или EN 15199-3/4 (до C120), реализуемые на двухприборных системах с специальными термостабильными колонками и детекторами, выдерживающими температуры до 430–480 °C.

Принцип метода основан на корреляции времён удерживания н-парафинов на неполярных колонках с их нормальными температурами кипения. Калибровку по н-парафинам (C10–C44 и Polywax 655/1000) выполняют обязательно перед каждой серией анализов; стандартный растворитель — сероуглерод (CS₂) — обеспечивает растворение тяжёлых фракций и практически не регистрируется ПИД.

Специфика работы с тяжёлыми образцами определяет высокие требования к пробоподготовке (нагрев, растворение, фильтрация), режиму ввода (on-column), финальной изотерме («выжигание» колонки) и контролю деградации хроматографической системы. Соблюдение этих требований обеспечивает правильность и воспроизводимость результатов в соответствии с требованиями международных стандартов.

Список литературы

1. Области применения газовой и жидкостной хроматографии: имитированная дистилляция // Хроматограф.ру. — 2023. — Дата обращения: 20.05.2026. — URL: https://chromatograf.ru/2022/07/30/oblasti-primeneniya-gazovyh-i-zhidkostnyh-hromatografov/

2. Другов, Ю. С. Газохроматографический анализ нефти и нефтепродуктов / Ю. С. Другов, А. А. Родин. — Санкт-Петербург: Анатолия, 2013. — 432 с. — URL: https://www.labirint.ru/books/385268/

3. Имитированная дистилляция до С44 (ASTM D2887, ГОСТ Р 54291-2010) // СКБ «Хроматэк». — Дата обращения: 20.05.2026. — URL: https://chromatec.ru/application/simdist_C44/

4. Wang, Z. High Temperature Simulated Distillation: ASTM D7169 / Z. Wang, C. M. Taylor // LCGC International. — 2005. — Дата обращения: 20.05.2026. — URL: https://www.chromatographyonline.com/view/high-temperature-simulated-distillation-astm-d-7169

5. Extending the Range of High Temperature Simulated Distillation (ASTM D7169) to C120 Using New Zebron ZB-1XT SimDis GC Columns // LCGC International. — 2026. — Дата обращения: 20.05.2026. — URL: https://www.chromatographyonline.com/view/extending-range-high-temperature-simulated-distillation-astm-d7169-c120-using-new-zebron-zb-1xt-simd

6. ASTM D6352-21. Standard Test Method for Boiling Range Distribution of Petroleum Distillates in Boiling Range from 174 to 700°C by Gas Chromatography. — West Conshohocken: ASTM International, 2021. — URL: https://www.astm.org/d6352-21.html

7. ГОСТ Р 56720-2015. Нефтепродукты и конденсат газовый стабильный. Определение фракционного состава методом газовой хроматографии. — Москва: Стандартинформ, 2016. — URL: https://docs.cntd.ru/document/437014660

8. Имитированная дистилляция до С100 (ASTM D7169) // СКБ «Хроматэк». — Дата обращения: 20.05.2026. — URL: https://chromatec.ru/application/simdist_C100/

9. Distillation Gas Chromatograph System. ASTM D7169 // Shimadzu Corporation. — Дата обращения: 20.05.2026. — URL: https://www.shimadzu.com/an/products/gas-chromatography/application-specific-system-gc/distillation-gas-chromatograph-system/features.html

10. Имитированная дистилляция до С120 (EN 15199-3, EN 15199-4) // СКБ «Хроматэк». — Дата обращения: 20.05.2026. — URL: https://chromatec.ru/application/simdist_C120/

11. ASTM D5307 / D7169. Определение фракционного состава методом имитированной дистилляции // EPAC Service. — Дата обращения: 20.05.2026. — URL: http://www.epac-service.ru/Katalogi/Kontrol-kachestva-nefteproduktov/Toplivo-dizelnoe/astm-d5307-d7169-syraya-neft-i-d2887-dizelnoe-toplivo-gazoiyli/

12. CNS SimDis для нефти // PAC LP. — Дата обращения: 20.05.2026. — URL: http://paclp.tech/lab_instruments/cns%20simdis%20for%20crude%20oil/

13. Хроматографический комплекс для анализа нефти методом имитированной дистилляции по EN 15199-3 (ASTM D7169) // ОАО ЛИГА. — Дата обращения: 20.05.2026. — URL: http://ligaoao.ru/hromatograficheskiy-kompleks-dlya-analiza-syroy-nefti-i-nefteproduktov-metodom-imitirovannoy